502 输液状态监测装置 · 测试记录

本文件记录 2026-10-22 ~ 10-24 期间的真实测试过程与数据

v1.0 · 谢玲 2352500401

阅读说明 本记录中的数据全部来自实际硬件的串口输出与人工观察，**不是设计预期值**。 未完成的测试项在最后一节如实列出，未做推断。

# 一、测试环境

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6 最小系统板（排母插装） |
| 无线 | ESP32-C3 CORE 开发板（AT 固件 V4.1.1.0，排母插装） |
| 显示 | 0.96" OLED，SSD1306，I2C，地址 0x3C |
| 温度 | DS18B20（三线，4.7kΩ 上拉） |
| 称重 | 1 kg 电阻应变式传感器 + HX711 模块 |
| 数滴 | 槽型/对射红外模块（**测试时尚未到货**） |
| 烧录 | CH340 USB-TTL，串口 ISP，波特率 38400 |
| 软件 | Keil MDK 5.42 / ARMCLANG V6.23 · Android App（自研） |

# 二、测试记录

| 编号 | 日期 | 项目 | 操作 | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 10-22 | 接线自检 10_selftest | 烧录后复位，观察串口与屏幕 | I2C 扫到 0x1E/0x5E；OLED(0x3C) 在线 ✔ | I2C 总线与 OLED 接线正确 |
| T-02 | 10-22 | 温度采集 | 手捂探头观察读数变化 | 34.2 → 35.2℃ 连续变化 ✔ | DS18B20 单总线通信正常 |
| T-03 | 10-22 | LED 专项 12_led | 三个相位各 2 秒 | 红、黄单独亮均正常；同时亮正常 | 两路 LED 与限流电阻接线正确 |
| T-04 | 10-22 | ESP32 上电握手 | 烧 13_ui / 08_tcp 观察串口 | AT ✔ / CWMODE ✔ / CWSAP ✔ / CIPMUX ✔ / CIPSERVER ✔ | AT 固件与串口接线（PA2→GPIO6、PA3→GPIO7）正确 |
| T-05 | 10-22 | 手机接入 | 手机连热点 502-Infusion 后打开 App | 串口打印「客户端 #0 已连接」，App 收到数据帧 | TCP 链路端到端打通 |
| T-06 | 10-24 | 称重标定 11_calib | 空秤 KEY1 → 放 500ml 水 → KEY2×2 → KEY4 | ZERO=764832；SCALE=801.990 / 801.920 counts/g（两次偏差 0.009%） | 称重链路可用，重复性良好 |
| T-07 | 10-24 | 称重复核 | 用 193 g 手机实测 | 读数 189.1 g，偏小 2.0% | 标定基准含容器重量，需砝码复标 |
| T-08 | 10-24 | 四键功能 | K1/K2/K3/K4 逐项操作 | 切页、静音、进设置、加减、长按去皮均正常 | 按键扫描与消抖逻辑正确 |

# 三、称重标定实测数据

## 3.1 原始数据（串口实录）

[BOOT] 502 称重标定固件 [CAL] ★ ZERO = 764832 [CAL] 标定重量 → 200 g [CAL] 标定重量 → 500 g [KEY] KEY4 事件=2 [CAL] AVG = 1165827, CAL = 500 g [CAL] SCALE = 801.990 counts/g [KEY] KEY4 事件=2 [CAL] AVG = 1165792, CAL = 500 g [CAL] SCALE = 801.920 counts/g

## 3.2 数据处理

| 项 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 零点 offset | 764832 | 空秤，20 次平均 |
| 加载后原始值 | 1165827 | 500 ml 水（含容器，约 510 g） |
| 两次系数差 | 0.070 counts/g | 相对偏差 0.009%，重复性好 |
| 系统采用值 | 802.0 counts/g | 取中间值写入 hx711.h |
| 复核（193 g 手机） | 189.1 g | 偏小 2.0%，与容器未计入吻合 |

偏差说明 误差来源已经定位：标定时把 500 ml 水当作 500 g，但容器本身约 10 g， 真实质量约 510 g，导致系数偏大 2%。 复标公式：新系数 = 旧系数 × (装置读数 ÷ 砝码真实重量)

# 四、测试中发现的问题与修复

以下问题均在实测中暴露并已修复，修复后重新编译验证（13 个固件 0 Error 0 Warning）。

| 问题 | 原因 | 修复 |
| --- | --- | --- |
| K4 完全无反应 | app502.c 的 key4_event() 未调用 key4_scan()，扫描从不执行 | 在 key4_event() 开头补 key4_scan() |
| OLED 显示「半个字」 | 每帧未清显存，切换界面后旧内容残留在未重写的页 | 三个绘制函数开头加 oled_clear() |
| 红灯闪不到 2Hz | alert502_update() 只在每秒的采集块里调用，LED 翻转被限速 | 移到主循环每轮调用 |
| 11_calib 的 KEY2 无效 | key_any_just_pressed() 读后即清，同一循环调两次 | 只读一次存入变量再比较 |
| KEY4 定系数无响应 | 只判 event==1（短按），按久了返回 2（长按）被丢弃 | 改为事件非 0 即接受，并打印事件码 |
| 开机重量显示 764.8 g | 上电时零点 offset=0，raw/scale 直接当重量 | 开机自动去皮（50 次平均） |
| 串口助手打开即崩溃 | 脚本含 ✓ 字符，GBK 控制台无法编码 | 启动时把 stdout/stderr 重设为 UTF-8 |

# 五、尚未完成的测试项

| 项 | 当前状态 | 后续计划 |
| --- | --- | --- |
| 红外数滴 | 传感器未到货 | 到货后烧 07_drop 验证计数与滴速 |
| 称重 ±2 g | 当前偏小 2.0%（基准含容器） | 砝码到货后按公式复标 |
| 滴速过快报警 | 依赖红外输入 | 红外到位后一并验证 |
| PCB 打样 | 已布完线，DRC 0 错误 | 待打样后复测 |