## 采购清单
502 输液状态 WiFi 监测装置 —— 采购清单（2026-10-21 定稿）
用法：【已买】列点单元格 → 下拉选 √ → 整行变绿。★ 价格为淘宝同期的估算区间（项目1 清单口径），未逐项核实当日报价；下单前请按关键词搜一遍实价。
已买 | # | 优先级 | 类别 | 买什么 | 搜索关键词（淘宝） | 数量 | 预算低 | 预算高 | 为什么必须买 / 为什么不能复用项目1 | 关键要求与坑
| 1 | ★必须 | 称重 | 称重传感器（悬臂梁 1kg · 全桥 4 线） | 称重传感器 悬臂梁 1kg 电子秤 人体秤 | 1 个 | 8 | 15 | 课题要求 2「称重精度 ≤±2g」的唯一信号来源，没有它整条重量链路做不了。 | ★要【全桥 4 线】不要半桥；量程 1kg —— 已确定按 500ml 袋设计：袋约 550g + 挂具 ≤0.25kg ≈ 0.8kg，留约 20% 余量；★不要图省事买 5kg 或 2kg：线性度/迟滞按 0.05%FS 估，1kg≈0.5g、2kg≈1.0g、5kg≈2.5g，5kg 单项就吃掉 ±2g 全部余量
| 2 | ★必须 | 称重 | HX711 24 位称重 ADC 模块 | HX711 称重传感器 24位AD 模块 | 1 个 | 5 | 8 | 传感器满量程输出只有约 4.3mV（1mV/V × 4.3V），STM32 的 12 位 ADC 根本分辨不出 ±2g；HX711 是专用 24 位前端。 | 选带【RATE 跳线（10Hz/80Hz）】的绿板；与传感器打包买通常更便宜；到货先量 VCC-GND 是否短路
| 3 | ★必须 | 主控无线 | ESP32-C3 核心板（CORE-ESP32，与项目1 同型号） | ESP32-C3 核心板 Type-C 4MB WIFI 蓝牙 | 1 块 | 15 | 25 | 项目1 唯一一块已焊在自己 PCB 上（B2：没有备用），拆了等于毁掉项目1，只能买。 | ★必须【同型号 51×21mm、2×16 针】——只有这样，烧项目1 那份 AT 固件才能百分百复现；到货需烧固件，bin 已在 T:\TE\ESP32-C3-MINI-1-AT-V4.1.1.0\，不用联网
| 4 | ★必须 | 显示 | 0.96 寸 OLED（I2C SSD1306 · 4 针） | 0.96寸 OLED I2C SSD1306 4针 白色 | 1 个 | 10 | 15 | 课题要求 4「OLED 实时显示温度与重量」；项目1 唯一一块已装在自己板上。 | ★4 针 I2C，别买 7 针 SPI；建议白色（病房/台灯下比蓝色清楚）；到货先单独点亮再焊
| 5 | ★必须 | 报警 | 有源蜂鸣器模块（低电平触发） | 有源蜂鸣器模块 低电平触发 3.3V 5V | 1 套 | 4 | 8 | 课题要求 3「蜂鸣器报警」；项目1 唯一一套已装在自己板上。 | ★要【模块】不是裸蜂鸣器；【有源】（给电就响，不用 PWM）；【低电平触发】；★VCC 接 3.3V 不接 5V —— 项目1 实测 S8550 PNP 在 5V 下关不彻底
| 6 | ★必须 | 报警 | 红色 LED + 黄色 LED（5mm 直插） | 5mm LED 直插 红 黄 发光二极管 | 各 5 只 | 2 | 4 | 课题要「黄/红两级分级报警」，项目1 只买了红色，还差黄色；多买几只备用。 | 若电阻电容套装里已含 5mm 红/黄 LED，可先不买；限流 220Ω（套装里有）
| 7 | ★必须 | 标定 | 标准砝码 100g（或 200g/500g 组合），或借实验室电子天平 | 标准砝码 100g 校准砝码 | 1 套 | 10 | 25 | ★★ 没有已知质量基准，就无法证明 ±2g 达标。这是项目1 用血氧仪/体温计当基准的同类缺失，原清单漏了。 | 至少一个 100g；普通商用砝码即可，不需要 M1 级；能借到电子天平/分析天平更好，可省这笔
| 8 | 建议 | 人机 | 轻触按键 6×6×5（补 2 个） | 轻触开关 6x6x5 直插 | 2 个 | 1 | 1 | 项目1 买 6 个用掉 3 个，本项目要 4 个（设置/加/减/确认），差 1 个。 | 先用手头剩的 3 个；这 2 个当备份（手感不一致时成套换）
| 9 | ★必须 | 滴速 | 红外对射（分体式：发射 + 接收各一个） | 红外对射 对管 光电传感器 模块 3.3V 5V | 1 套 | 5 | 15 | 滴速是课题要求之一（2026-10-22 导师确认要做）；每落一滴遮断一次光路，靠外部中断计数。 | ★必须【分体式】发射+接收各一个 —— 槽型光耦不可用：槽口约 5mm，滴壶直径约 20mm 卡不进去；选带比较器的数字输出模块，3.3~5V 供电、输出接 PB12；固定用泡棉+夹子并加遮光罩防环境光
| 10 | 可选 | 结构 | 输液袋挂具/挂钩 + 硬质支架 | 实验支架 挂钩 输液架 桌面 | 1 套 | 0 | 30 | 称重必须让袋子垂直受力，不能拿手提着测，否则读数抖到没法看。 | 可以先用洞洞板 + 铜柱手工搭一个，不一定花钱；先看结构需求再决定
| 11 | 可选 | PCB | 排母座 2.54mm（1×20P×2、1×16P×2、1×4P、1×3P） | 排母 2.54 单排 圆孔 直插 | 6 条 | 8 | 15 | 只有做 PCB 才需要；面包板阶段一根都不需要（B3 已答「够用」）。 | 真做 PCB 前再核一遍数量：条数 = 模块的排数，不是"够用就行"
| 12 | 可选 | 结构 | 洞洞板 5×7cm + 铜柱螺丝 | 洞洞板 5x7 双面 铜柱 M3 | 1 套 | 12 | 22 | 做成品外壳或承重支架时用。 | 项目1 那套若没拆可复用；先翻自己的元件盒
| 必买 8 项合计（元） | [5 empty] | 59 | 115 | 不含"建议/可选"项；可选件全买再加 ¥25~82
| 全 12 项合计（元） | [5 empty] | 80 | 183
★ 预算修订原因：原估「只买传感器+HX711 ≈¥15」是错的 —— 项目1 的 ESP32-C3 / OLED / 蜂鸣器各只买了 1 件，且都已焊在赖振雄自己的毕设板上，不能拆；项目2 必须独立买齐。另补一项原清单漏掉的【标准砝码】：没有已知质量基准，「±2g」这条指标无法证明。

## 可复用核对
现有元器件核对（按项目1 实际采购 + 已装情况）
★ 关键结论：真正能复用的只有 4 类；OLED / 蜂鸣器 / ESP32 都是单件且已装在项目1 板上，必须买。
器件 | 项目1 买了几件 | 项目1 现状 | 本项目能否用 | 说明
STM32F103C8T6 开发板 | 2 块 | 1 块在项目1 板上，1 块闲置 | ✅ 可用闲置那块 | B1 已确认。⚠️ 这块板没有板载 CH340，只能用 USB-TTL 串口烧（9600 才稳）
DS18B20 防水探头 | 2 个 | 1 个在项目1 板上 | ✅ 用另 1 个 | 精度 ±0.5℃，正好卡在指标线上，没有余量
0.96 寸 OLED | 1 个 | 已装项目1 板上 | ❌ 不能拆 | 拆了项目1 就没显示 → 必须买
有源蜂鸣器模块 | 1 套 | 已装项目1 板上 | ❌ 不能拆 | 必须买
红色 LED | 1 个 | 已装项目1 板上 | ❌ 不能拆 | 而且分级报警还要黄色
ESP32-C3 核心板 | 1 块 | 已装项目1 板上 | ❌ 不能拆 | 必须买（B2 已确认无备用）
轻触按键 6×6×5 | 6 个 | 项目1 用掉 3 个，剩 3 个 | ⚠️ 差 1 个 | 本项目要 4 个 → 补 2 个做备份
电阻电容套装 | 1 套 | 有 | ✅ 可用 | 含 4.7kΩ（上拉）与 220Ω（LED 限流）
面包板 830 孔 | 1 块 | 项目1 可能在用 | ⚠️ 看情况 | 若项目1 已占板，再买 1 块（¥8~15）；或直接用洞洞板
杜邦线 公对公 / 公对母 | 各 1 扎 | 有 | ✅ 可用 | 公对母用于 ESP32/OLED 外接，别剪断
5V 电源适配器 | 2 个 | 项目1 用了 2 个 | ⚠️ 要补 2 个 | 本项目要 2 路（STM32 + ESP32）。家里手机充电头/充电宝可直接顶，不计入预算
USB-TTL（CH340） | 1 个 | 项目1 在用 | ⚠️ 两项目轮流用 | 烧录/看串口时只能一次连一边，注意别插错口
洞洞板 5×7cm | 1 套 | 可能已用在项目1 | ⚠️ 看情况 | 做支架/成品时再翻
数字万用表 | 1 台 | 有 | ✅ 可用 | 静态检查（电压/短路/通断）全靠它
电子体温计 | 1 支 | 有 | ✅ 可用 | 温度标定的基准（25/37/42℃ 三点）
电烙铁/焊锡/助焊剂/吸锡器/镊子 | 各 1 | 有 | ✅ 可用 | 做 PCB/焊排母时才用，面包板阶段不用
游标卡尺 | 0 | 没有 | ❌ 暂不买 | 用户已决定：靠淘宝商详页尺寸 + 钢板尺量，够用

## 采购顺序
下单顺序（为什么不能一次全买）
先买决定指标成败的件，再做补齐件，结构件最后买。
顺序 | 买什么 | 为什么这个顺序
1 | 称重传感器 + HX711 + 标准砝码 | 这三件决定项目能不能达标（±2g），也是到货后最需要时间验证的部分 —— 先买先验，别等其他件
2 | ESP32-C3 + OLED + 蜂鸣器 + 红/黄 LED + 按键 | 都是"项目1 单件不能拆"的补齐件，同一批下单省运费
3 | 排母 / 洞洞板 / 支架（可选） | 等面包板全通、确定要做 PCB 或成品外壳时再买，避免先买错尺寸

## 到货验收
到货当天验收（不合格当场退，别等焊上去才发现）
★ 原则：每件单独验、单独记录。项目1 的教训是"整机不工作"时无法定位是哪一件坏。
器件 | 怎么验（5 分钟） | 判据（什么算过） | 不合格怎么办 | 实测结果（手填）
称重传感器 | 万用表量 E+/E- 输入阻抗；手指按压，量 A+/A- 电压变化 | 输入阻抗约 1kΩ（±200Ω）；按压时 A+/A- 有 mV 级变化 | 读数完全不动 = 断线/坏件，直接退
HX711 模块 | 3.3V 供电，先量 DOUT 电平；再给 SCK 10 个脉冲 | 上电 DOUT 为高；脉冲后 DOUT 拉低一次（数据就绪） | 常低或常高 = 模块坏，换
ESP32-C3 核心板 | USB-TTL 接 GPIO6/7，115200 发 AT | 回 OK（若 Type-C 口回 AT 说明固件在 UART0，需改接法或重烧） | 无回应：先查 BOOT/波特率，再确认固件
OLED | I2C 地址扫描（0x3C）或直接点亮 | 地址 0x3C 有应答、屏能点亮 | 无应答先查 4.7kΩ 上拉与 SDA/SCL 是否接反
蜂鸣器模块 | 3.3V 供电，I/O 脚接 GND | 响（有源蜂鸣器给电就响） | 不响 = 买成无源的了，换有源
红色/黄色 LED | 3.3V 串 220Ω 点亮 | 亮，颜色正确 | 不亮换一只（LED 便宜，别将就）
轻触按键 | 万用表通断档，按下/松开 | 按下导通、松开断开 | 常通 = 卡死，换
标准砝码 | 在能借到的电子秤上核对 | 例如 100g 砝码读数 99.5~100.5g | 偏差大就换，别拿它当基准